## CRITERIOS EXIGIBLES
LOTES | CONCEPTO | CARACTERÍSTICAS | Datos de la oferta | Evidencias (archivo/pag)
LOTES 1 | EQUIPOS | Número de analizadores y características según tabla detallada a continuación (1)
Analizadores completamente automáticos con tecnología de cartucho con todos los sistemas integrados
Scanner de lectura de código de barras para identificación de muestra, usuario y reactivo
Volumen de micromuestra menor o igual a 75 microlitros: para el perfil: pH, pCO2, pO2, Iones, Ca++, Glucosa, Lactato,y Hematocrito.
Manuales y ayudas de los equipos en español
Almacén de reactivos y componentes con garantía de entrega de artículos en menos de 5 días. En casos excepcionales, posibilidad de entrega en 24 horas
Capacidad de aceptar muestras de jeringa, capilar, tubo, pocillo o ampolla sin necesidad de utilizar ningún adaptador
| INFORMÁTICA ASOCIADA | Middleware de control de los gasómetros: control remoto y gestión de resultados
Control central de configuración de los instrumentos incluyendo también la gestión de usuarios
Conexión bidireccional on-line con SIL del hospital (Modulab Gold) con cargo al adjudicatario. Debe estar disponible de manera completa en tiempo inferior a 15 días desde la instalación de los analizadores. Si excede 1 mes, habrá una penalización sobre la facturación de los reactivos adquiridos hasta la conexión a plena satisfacción del 50% del importe
Certificación de operadores de gasómetros integrada
Capacidad de definir perfiles de usuarios con autorizaciones específicas: Por ejemplo: pasar muestras, configurar instrumento, actuar sobre reactivos, ver resultados de otros pacientes, acceso solo a un área o varias del hospital, etc...
Visualización en tiempo real de que acciones están ocurriendo en todos los analizadores en una única pantalla
Número de usuarios ilimitados o mayor de 5000
Memoria de resultados y QC ilimitados y consultables desde analizador y software. Posibilidad de explotación de datos y controles de los equipos.
Formación en los equipos para todo el personal del laboratorio
| CALIDAD | Sistema de Bussiness Inteligence configurable que permita el mantenimiento y monitorización de indicadores a tiempo real aportando información significativa para la toma de decisiones estratégicas y operativas, así como mantener nuestra acreditación (norma ISO 15189)
QC externo independiente de la casa ofertante. Uno por cada equipo, incluyendo cooximetría si procede. QC externo características de la oferta que debe cubrir la totalidad de los test incluidos en el lote
| REACTIVOS | La oferta debe incluir todos los costes asociados a las determinaciones solicitadas, si existe algún reactivo o repuesto adicional necesario y no incluido en el listado, se suministrará sin coste
Reactivos con calibradores líquidos con los gases disueltos similares a la muestra a medir, sin botella de gas
Los reactivos se suministrarán con una caducidad mínima de 6 meses. Si se aportan reactivos con una caducidad menor de seis meses, se requiere aceptación previa por el Servicio
La oferta debe incluir un rendimiento garantizado de pruebas informadas medido en las condiciones de trabajo del centro. El rendimiento será de más del 90 % con la excepción del equipo de paritorio, neonatos y neumología, que será superior al 70% .Con carácter trimestral se procederá a revisar dicha garantía y se suministrarán sin coste los reactivos adicionales ajustándolo al rendimiento obtenido.
Proporcionar una relación del número total de kits ofertados por equipo (indicar número, no precio), con indicación expresa de que se cumplen los rendimientos indicados en el concurso. El incumplimiento indicará la necesidad de entrega, sin coste adicional, de los kits adicionales precisos sin limitación de número.
Tiempo de activación del cartucho de reactivo inferior a 45 minutos
| SAT | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Documentar. Debe aportarse planificación anual
Asistencia técnica: Disponer de un servicio de hotline 24 h/365 dias y asistencia presencial en tiempo inferior a 5 horas en días laborables
TABLA 1
UBICACIÓN | NUM EQUIPOS | MÍNIMAS PRUEBA EXIGIBLES | MES (DETS APROX) | AÑO (DETS APROX)
Laboratorio | 3 | pH, pCO2, pO2, Iones, Ca++, Glucosa, Lactato, Co-Oximetría , Hb/Hto | 4250 | 51000
Neonatos | 1 | pH, pCO2, pO2, Iones, Glucosa, Lactato, Hb/Hto | 50 | 600
Urg. Pediátrica | 1 | pH, pCO2, pO2, Glucosa, Iones, Lactato y Hb/Hto | 125 | 1500
UCI | 1 | pH, pCO2, pO2, Iones, Ca++, Glucosa, Lactato, Hb/Hto , Co-oximetría | 875 | 10500
ACI | 1 | pH, pCO2, pO2, Iones, Ca++, Glucosa, Lactato, Hb/Hto , Co-oximetría | 200 | 2500
Urgencia general | 1 | pH, pCO2, pO2, Iones, Ca++, Glucosa, Lactato, Hb/Hto | 125 | 1500
Neumología | 1 | pH, pCO2, pO2, Iones, Lactato. Co-Oximetría y Hb | 100 | 1200
Paritorio | 1 | pH, pCO2, pO2; Lactato | 100 | 1200
Total | 10 |  | 5825 | 70000 | 0

## CRITERIOS VALORABLES
LOTE | ITEM A VALORAR | 0 puntos | 5 puntos | 10 puntos | Datos de la oferta | Evidencias (archivo/pag)
LOTE 1 | Instrumento con detección y destrucción automática de microcoágulos | No dispone | Solo detección | Detección y destrucción
LOTE 1 | Dispone de parámetro analítico adicional: Bilirrubina | No dispone | --- | Sí dispone
LOTE1 | Permite analizar otros tipos de muestra diferente a la muestra de sangre total heparinizada: suero, plasma, LCR, otros líquidos biológicos | Solo permite sangre total heparinizada | Permite sangre total heparinizada, suero y plasma | Permite sangre total heparinizada , suero, plasma, LCR y otros líquidos biológicos
LOTE 1 | Programa de control de calidad interno inteligente: automático y con acciones correctoras automáticas a tiempo real | No dispone | Programa de control de calidad inteligente: autómatico | Programa de control de calidad inteligente: autómatico y con acciones correctoras automáticas a tiempo real
LOTE 1 | Tipo de Mantenimiento por parte del operador: manual, parcialmente automatizado, totalmente automatizado | Manual | Parcialmente automatizado (requiere acciones manuales) | Totalmente automatizado
LOTE 1 | Codificación de test. Aportar codificación de las pruebas según código LOINC y GNC-CLC | No aporta | Aporta solo un sistema de codificación | Aporta LOINC y GNC-CLC
LOTE 1 | Características del middleware: disponer de trazabilidad que permita conocer los datos referentes a: la muestra, controles, lotes de reactivos, alarmas, informe de acciones correctoras, usuarios y nivel de capacitación del usuario | Solo muestras | Muestras, controles, lotes de reactivos, alarmas | Muestras, controles, lotes de reactivos, alarmas, informe de acciones correctora, usuarios y nivel de capacitación del usuario
LOTE 1 | Almacenamiento de reactivos y consumibles: todos refrigerados, refrigerados y a temperatura ambiente, todos a temperatura ambiente | Todos refrigerados | Algunos refrigerados y otros a temperatura ambiente | Todos a temperatura ambiente
LOTE 1 | Cartucho de reactivos único (all in one): incluye todos los consumibles: reactivo, controles de uso diario, sonda de muestra y tarjeta de sensores | No | ….. | Sí
LOTE 1 | Volumen de muestra mínimo | >70 microlitros | 65-70 microlitros | < 65 microlitros
LOTE 1 | Envío al SIL de alertas de resultados de muestras con incidencias: envía los resultados sin alertas, envía los resultados con marca de alerta, bloquea automáticamente el envío de resultados | Envía los resultados sin alertas | Envía los resultados con marca de alerta | Bloquea automáticamente el envío de resultados
LOTE 1 | Resolución espectral del cooxímetro (longitud de onda en λ) | < 1000 λ | 1000-2000 λ | >2000 λ
Nota 1: Para valorar la mejor oferta es necesario que se aporten evidencias de centros donde ese tipo de conexiones estén operativos de manera real. (informes, copias de pantalla o declaraciones firmadas del responsable del laboratorio/servicio de informática)