## Hoja2
Maniquíes de contraste-detalle para control de calidad
CASA COMERCIAL:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
IMAGEN
Características Generales
Maniquíes de contraste-detalle para control de calidad de imagen en radiodiagnóstico (mamografía y radiología general) (Sí/No/Especificar)
Incluye software de análisis, conforme a la normativa vigente. (Sí/No/Especificar)
Maniquí de contraste-detalle para mamografía.
Fabricado en material radiológicamente estable, homogéneo y equivalente a tejido mamario (PMMA o equivalente) (Sí/No/Especificar)
Puede incorporar materiales metálicos de bajo contraste (metálicos o equivalentes). (Sí/No/Especificar)
Matriz estructurada de elementos de contraste con, al menos, 20 niveles de diámetro y 15 niveles de profundidad, (Sí/No/Especificar)
Permite la evaluación simultánea de contraste y resolución espacial. (Sí/No/Especificar)
El diseño permite la evaluación de la detectabilidad de estructuras de bajo contraste en análisis contraste-detalle en mamografía digital (2D) y tomosíntesis, en condiciones clínicas simuladas. (Sí/No/Especificar)
Apto para la realización de ensayos conforme a:
Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico (2011) (Sí/No/Especificar)
Recomendaciones europeas EUREF o equivalentes (Sí/No/Especificar)
Maniquí de contraste-detalle para radiología general
Fabricado en material radiológicamente estable, homogéneo (PMMA o equivalente). (Sí/No/Especificar)
Matriz estructurada de elementos de contraste con, al menos, 15 niveles de diámetro y 15 niveles de profundidad, (Sí/No/Especificar)
Permite la evaluación simultánea de contraste y resolución espacial. (Sí/No/Especificar)
El diseño permite la evaluación de la detectabilidad de estructuras de bajo contraste en condiciones clínicas simuladas. (Sí/No/Especificar)
De aplicación a sistemas de radiología digital incluyendo, radiología convencional, fluoroscopia y angiografía entre otros. (Sí/No/Especificar)
Apto para la realización de ensayos conforme al Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico (2024), incluyendo la prueba DX19 (Sí/No/Especificar)
Software específico de análisis, con, al menos, las siguientes funcionalidades:
Común a ambos maniquíes (Sí/No/Especificar)
Detección automática o semiautomática de los elementos de contraste del maniquí (Sí/No/Especificar)
Generación de curvas contraste-detalle y cálculo de parámetros objetivos de calidad de imagen (p.e. umbrales de detectabilidad). (Sí/No/Especificar)
Comparación con valores de referencia. (Sí/No/Especificar)
Exportación de resultados en formatos estándar (PDF, Excel u otros) (Sí/No/Especificar)
Almacenamiento y seguimiento histórico de resultados (Sí/No/Especificar)
Otras características del Sistema
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.
Dimensiones
Peso del equipo (Kg.):
Dimensiones alto x ancho x profundo (cm):
Red eléctrica:
Consumo eléctrico(Kvh):
Dispositivos de minimización del consumo energético (S/N. Especificar):
Cumplimiento normativa Energy Star o similares (S/N):
Tiempo necesario para instalación y puesta en servicio (días):
Características especiales necesarias para su instalación (S/N):
En caso afirmativo describir:
Formación y Puesta en Marcha
Formación del Usuario:
Médicos:
Personal técnico del centro:
Formación del Personal Técnico:
Técnico (Describir nº y formación técnica):
Tiempo total de instalación y ajustes:
Garantías y Características de Servicio
Periodo de Garantía (años):
Componentes fuera Garantía (S/N):
En caso afirmativo, especificar:
Cobertura durante la garantía. Indicar:
Mantenimiento preventivo:
nº revisiones:
Alcance:
Año de fabricación del equipo (Primera fecha de comercializacion):
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):
Indicar vida media del equipo (años):
Existencia piezas de repuesto (años):
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):
Tipo A: Todo riesgo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):
Enumerar los excluidos:
Tiempo de respuesta ( en horas). Especificar valores:
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:
Nº de revisiones /año:
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:
Disponibilidad del equipo:
Tiempo útil de funcionamiento (%):
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Tipo C: Mantenimiento preventivo.
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:
Actualizaciones de los equipos
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:
Documentación técnica
Catálogos, Produc Data,.. (S/N):
Manuales de funcionamiento (S/N):
En castellano (S/N):
Manuales de mantenimiento (S/N):
En castellano (S/N):
Protocolo del test de aceptación del equipo:
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):
Equipos instalados
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:
Marcado CE:
FDA 510(k)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
IEC 60601
Conformance Claim Set:
Otros:
Servicio técnico en plaza (S/N):
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:
Horario de recepción de llamadas: Teléfono/s:
Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria: