## Malos Usos con Sust. Equipo
RESUMEN MALOS USOS CON SUSTITUCION DE EQUIPO
GFH | Fec. OT | Nº Interv | Equipo / Instalación | Descrip. Averia / Trabajos | Proveedor | Accion | Importe | Observaciones | Notas | EL/MA/ST | A/P/D | RESP. | Fecha
[11 empty] | A | SUM | 2014-01-27
[11 empty] | A | SUM | 2014-06-30
[6 empty] | Total | 0

## Resumen Total Malos Usos
GFH | Fec. OT | Nº Interv | Equipo / Instalación | Descrip. Averia / Trabajos | Proveedor | Accion | Importe | Referencia
NRLC | 2025-01-10 | 2025/01000 | Foco Estimulador | Cable roto | Almevan | Sustitución | 471.9 | L14-1242
H3B | 2025-01-10 | 2025/00999 | Transmisor de Telemetria | Cable ECG latigillos cortados | Insanex | Sustitución | 99.1 | CL34P6MT
QUI | 2024-12-20 | 2024/21070 | Motor Quirurgico | Contaco a su electrónica de control roto | Arthrex | Reparación | 1575.01
UROC | 2025-01-14 | 2025/01120 | Cable luz fria | Funda rajada | Insanex | Sustitución | 432.99 | FTIMG19132
URG | 2024-12-04 | 2024/20426 | Electrocardiografo | Conector a cable paciente deformado | GE | Sustitución | 1138.66
UROG | 2025-01-22 | 2025/01571 | Cardiotocografo | Cable conexión tocotransductor | Insanex | Sustitución | 101.04 | NFCM9520
NMLC | 2025-01-23 | 2025/01640 | Pulsioximetro | Cable Conexión a PC roto | Hospital Hispania | Sustitución | 77.44 | 7703-001
URG | 2025-01-23 | 2025/01664 | Monitor Presion Arterial | Cable de SpO2 funda rajada | Insanex | Sustitución | 159.19 | TS-F4-GE
CARC-CEP | 2025-01-23 | 2025/00109 | Grabadora Holter | Cable ECG cortado | Insanex | Sustitución | 259.23 | 2104813-001
H2D | 2025-02-05 | 2025/02500 | Electrocardiografo | Cable ECG cortado | Insanex | Sustitución | 95.83 | KM34B104
CARC-CEP | 2025-02-07 | 2025/00189 | Grabadora Holter | Cable ECG latigillos cortados | Insanex | Sustitución | 259.23 | 2104813-001
INV | 2025-01-09 | 2025/00933 | Cabina seguridad biologica | Cristal frontal roto | Telstar | Sustitución | 1896.796
H3C | 2025-02-06 | 2025/02598 | Pulsioximetro | Cable Intermedio SpO2 cortado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
H3C | 2025-02-02 | 2025/02336 | Monitor Constantes Vitales | Sensor cable cortado | Insanex | Sustitución | 94.53 | SI4314RAC
H3C | 2025-02-13 | 2025/02895 | Humidificador | Cable adaptador circuito calefacción cortado | Insanex | Sustitución | 231.4 | 900MR805
ORLC | 2025-02-05 | 2025/02525 | Equipo Video Head Impulse | Gafas lentes ralladas | Optomic | Reparación | 1445.95
UCI | 2025-02-18 | 2025/03111 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable Intermedio SpO2 cortado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
URP | 2025-02-13 | 2025/02924 | Pulsioximetro Neonatal | Cable Intermedio SpO2 perdido | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
URP | 2025-02-13 | 2025/02925 | Pulsioximetro Neonatal | Cable Intermedio SpO2 perdido | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
QUI | 2025-02-18 | 2025/03083 | Cable luz fria | Conexión quemada | Insanex | Sustitución | 269.73 | 233-050-069C
URG | 2025-02-24 | 2025/03489 | Monitor Constantes Vitales | Cable intermedio ECG roto | Insanex | Sustitución | 66.33 | CL58P5MDA
TRAQ | 2026-02-21 | 2025/03419 | Optica 30º 4 mm | Esquirlas en cristal objetivo y lentes | Ainatec | Reparación | 514.25
UCI | 2025-02-28 | 2025/03991 | Monitor Constantes Vitales | Calbe Adaptador IBP (3 unidades) | Insanex | Sustitución | 866.74 | 989803199741
RAD | 2025-03-06 | 2025/04368 | Camilla Electrica | Rueda rota | Medisa | Sustitución | 165.33
UCI | 2025-03-07 | 2025/04418 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable intermedico SpO2 cortado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
UCI | 2025-03-12 | 2025/04654 | Petaca Modulo BIS | Cable conexión a sensor paciente cortado | Insanex | Sustitución | 242 | 186-1018-AMS
UCI | 2025-03-14 | 2025/04756 | Grua Paciente | Accesorio agarre paciente roto | Hillrom | Sustitución | 258.84 | 359003
URG | 2025-03-10 | 2025/04558 | Electrocardiografo | Latiguillo ECG rajado | Insanex | Sustitución | 95.83 | KM34B104
UCI | 2025-03-18 | 2025/04918 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable intermedio ECG cortado | Insanex | Sustitución | 92.69 | CT58512P-N
URG | 2025-03-25 | 2025/05269 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable intermedio SpO2 Cortado | Insanex | Sustitución | 130.68 | DS100A
UROP | 2025-01-22 | 2025/01565 | Citoscopio Flexible | Pieza canmal de trabajo se ha salido | Olympus | Reparación | 4416.5
DIGP | 2024-11-21 | 2024/19450 | Videocolonoscopio | Al insuflar aire sale agua | Olympus | Reparación | 4730.19
H3B | 2025-03-18 | 2025/04917 | Transmisor de Telemetria | Carcasas rotas | GE | Sustitución | 1000.67
QUI | 2025-03-21 | 2025/05091 | Optica 30º 4 mm | Punta distal dañada | Ainatec | Reparación | 514.25
DERC | 2025-03-21 | 2025/05121 | Dermatoscopio (Objetivo) | Boton encendido roto | Gambarter | Reparación | 124.63
URG | 2025-03-31 | 2025/05836 | Monitor Constantes Vitales | Sonda temperatura cable cortado | Insanex | Sustitución | 73.68
H3C | 2025-03-31 | 2025/05646 | Pulsioximetro | Cable intermedio SpO2 Cortado | Insanex | Sustitución | 240.49
H3B | 2025-04-03 | 2025/06285 | Telemetría | Cable ECG 6 Derivadas Cortado | Insanex | Sustitución | 99.1 | CL34P6MT
H2C | 2025-04-03 | 2025/06278 | Electrocardiografo | Cable ECG 10 Derivadas Perdido | Insanex | Sustitución | 95.83 | KM34B104
DIGP | 2025-03-14 | 2025/04808 | Videogastroscopio | Error en camara, no se ve | Olympus | Reparación | 5618.07
UCI | 2025-04-08 | 2025/06534 | Respirador | Carcasas rotas | Philips | Sustitución | 783.46
UCI | 2025-04-02 | 2025/06236 | Monitor Constantes Vitales | Carcasas rotas y conexión presión invasiva | Philips | Sustitución | 1812.96
QUI | 2025-03-28 | 2025/05570 | Optica 30º 4 mm | Vaina doblada rotura lentes internas | Ainatec | Reparación | 514.25
UROG | 2025-04-15 | 2025/06815 | Tocotransductor | Carcasa rota | GE | Sustitución | 125.51
H3B | 2025-04-14 | 2025/06785 | Transmisor de Telemetria | Cable ECG 6 Derivadas Cortado | Insanex | Sustitución | 99.1
UCI | 2025-04-10 | 2025/06657 | Monitor Constantes Vitales | Cable intermedio SpO2 extraviado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
UCI | 2025-04-21 | 2025/06959 | Monitor Constantes Vitales | Cable intermedio SpO2 roto | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
UCI | 2025-04-03 | 2025/06294 | Electrocardiografo | Conexión RJ45 rota | GE | Reparación | 1294.7
ORLC | 2025-04-23 | 2025/07073 | Otoscopio | Cabezal Otoscopio roto | Salvador Navarro | Sustitución | 66.55 | Z30000088
DERC | 2025-04-21 | 2025/07007 | Laser Colorante | Lente y fibra optica rota | Candela | Reparación | 7290.25
URG | 2025-05-09 | 2025/08410 | Monitor Constantes Vitales | Conector LAN con pines doblados | Philips | Reparación | 893.25
UCI | 2025-05-09 | 2025/08536 | Monitor de Transporte Ctes. Vitales | Cable ECG 5 derivadas pinza rota | Insanex | Sustitución | 66.33 | CL58P5MDA
QUI | 2025-05-14 | 2025/08740 | Mando Mesa Quirurgica | Cable Espiral cortado | Getinge | Sustitución | 463.74 | 2004293
ORLC | 2025-05-09 | 2025/08546 | Microscopio | Carcasa rotas | Carl Zeiss | Sustitución | 1145.63
CEP-OFT | 2025-05-19 | 2025/00712 | Poryector Optotipos | Mando boton roto | Oftalmica Bonet | Sustitución | 121 | AOC-IRRC
ACL | 2025-05-13 | 2025/08657 | Microcentrifuga | Junta tapa rota | Eppendorf | Sustitución | 53.0948 | 5495515003
ACL | 2025-05-13 | 2025/08657 | Microcentrifuga | Gastos de Transporte | Eppendorf | Sustitución | 42.35 | 78000014
URP | 2025-05-19 | 2025/08965 | Otoscopio/Oftalmoscopio | Cabezal oftalmoscopio roto | Insanex | Sustitución | 409.22 | HC-01-30-206
ORLC | 2025-05-26 | 2025/09273 | Microscopio | Gomas objetivos rotas | Visualmed | Sustitución | 119.79 | 305530-8035-000
QUI | 2025-05-05 | 2025/08163 | Optica 30º 4 mm | Lentes rotas | Ainatec | Reparación | 544.5
ORLC | 2025-02-10 | 2025/02738 | Videolaringoscopio | Superficies dañadas guias y tubo | Olympus | Reparación | 14552.43
ORLC | 2025-04-15 | 2025/06818 | Videorinolaringoscopio | Conector de conexión a monitor partido | Karl Storz | Reparación | 1221.4
DIG | 2025-04-30 | 2025/07983 | Cable Video para Videoprocesador | Mira telescopica defectuosa | Olympus | Reparación | 1918.83
URG | 2025-05-22 | 2025/09119 | Monitor Constantes Vitales | Conetor LAN pines doblados | Philips | Reparación | 226.27
ORLQ | 2025-04-21 | 2025/06968 | Optica 0º 4 mm | No se ve | Ainatec | Reparación | 544.5
UCI | 2025-06-11 | 2025/10830 | Modulo BIS | Carcasa frontal rota | Philips | Sustitución | 62.94 | 453564116931
UCI | 2025-06-11 | 2025/10830 | Modulo BIS | Carcasa trasera rota | Philips | Sustitución | 57.09 | 453564546661
UCI | 2025-06-11 | 2025/10830 | Modulo BIS | Costes de portes y distribución | Philips | Sustitución | 24.2 | 1001
HEMO | 2025-06-12 | 2025/10885 | Arco de Vascular | Lámpara se ha descolgado | Philips | Sustitución | 5553.9 | 459801275033
HEMO | 2025-06-12 | 2025/10885 | Arco de Vascular | Costes de portes y distribución | Philips | Sustitución | 24.2 | 1001
PAR | 2025-06-10 | 2025/10654 | Cama de Partos | Agarradera rota | Hillrom | Reparación | 662.79 | 6394801PLS
UROG | 2025-06-06 | 2025/10473 | Cardiotocografo | Cable conexión roto | Insanex | Sustitución | 101.04 | NFCM9520
REH | 2025-06-02 | 2025/10126 | Onda de Choque | Cabezal rosca rota | Helios | Sustitución | 784.08 | 338624
UCI | 2025-06-17 | 2025/11311 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Base fijación rota | Philips | Sustitución | 204.22 | 453564099221
ACI | 2025-06-16 | 2025/11150 | Ecografo | Sonda dañada | Esaote | Sustitución | 4885.375
ACI | 2025-06-16 | 2025/11150 | Ecografo | Teclado ganancias funciona mal | Esaote | Sustitución | 3285.6461
URG | 2025-06-19 | 2025/11433 | Electrocardiografo | Cable ECG 10 derivadas roto | Insanex | Sustitución | 95.83 | KM34B104
H3B | 2025-06-19 | 2025/11448 | Transmisor de Telemetría | Cable ECG 6 derivadas roto | Insanex | Sustitución | 99.1 | 422340 / CL34P6MT
PAR | 2025-06-10 | 2025/10655 | Cardiotocografo | Carcasa Transductor rota | GE | Sustitución | 125.5133
PAR | 2025-06-10 | 2025/10655 | Cardiotocografo | Gestión Logistica | GE | Sustitución | 66.55
QUI | 2025-06-25 | 2025/11668 | Pieza de Mano Aspirador | Pieza de mano rotura carcasa | PRIM | Sustitución | 5900 | RC2600
UCI | 2025-06-25 | 2025/11682 | Monitor Constantes Vitales | Cable ECG perdido | Insanex | Sustitución | 92.69 | CT58512P-N
H2C | 2025-06-27 | 2025/11941 | Electrocardiografo | Teclado mal | GE | Sustitución | 819.57
QUI | 2025-06-27 | 2025/12049 | Cabezal Camara | Cable conexión pelado hace interferencias | Stryker | Reparación | 1439.9 | 1488210105I
UROG | 2025-07-02 | 2025/12309 | Cadiotocografo | Conexión PNI fuga | GE | Sustitución | 1053.27
H2D | 2025-07-07 | 2025/12482 | Monitor Constantes Vitales | Cable Intermedio SpO2 cortado | Insanex | Sustitución | 130.68 | DS100A
QUI | 2025-07-10 | 2025/12634 | Cargador Mesa Quirurgica | Carcasa soporte base rota | Getinge | Sustitución | 76.85 | 86004442
URG | 2025-07-09 | 2025/12556 | Monitor Constantes Vitales | Manguera PNI conexión rota | Insanex | Sustitución | 60.5 | WA-4500-34
URP | 2025-07-10 | 2025/12630 | Pulsioximetro Neonatal | Cable Intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
GINC | 2025-06-16 | 2025/11163 | Histeroscopio | Manchas en la vision no deja ver | Ainatec | Reparación | 544.5
APA | 2025-07-14 | 2025/12206 | Criostato | No funciona bien | Palex | Reparación | 388.8
QUI | 2025-05-20 | 2025/09009 | Fotoforo | No carga bien | Karl Storz | Reparación | 903.3
URG | 2025-07-16 | 2025/12822 | Monitor Constantes Vitales | Manguera PNI conexión rota | Insanex | Sustitución | 60.5 | WA-4500-34
URG | 2025-06-26 | 2025/11709 | Monitor Constantes Vitales | Conexión PNI rota | Insanex | Sustitución | 169.4 | 2037103-053
ORLP | 2025-06-24 | 2025/11616 | Rinomanometro | No funciona al esperiar y se ve un filtro | TGH Endoscopia | Reparación | 2057
GINP | 2025-07-02 | 2025/12266 | Histeroscopio | Vaina doblada y rotura | Ainatec | Reparación | 544.5
CARP | 2025-07-07 | 2025/12484 | Ecocardiografo | Pieza regulación altura teclado | Siemens | Sustitución | 1664.86 | 10040405
QUI | 2025-07-10 | 2025/12632 | Optica 30º 4mm | No se ve bien | Ainatec | Reparación | 544.5
QUI | 2025-07-10 | 2025/12633 | Optica 30º 10 mm | No se ve bien | Ainatec | Reparación | 544.5
H3C | 2025-07-28 | 2025/13632 | Pulsioximetro | Cable intermedio cortado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
H2B | 2025-08-06 | 2025/13967 | Monitor Constantes Vitales | Cable cortado en el lector de codigo de barras | Insanex | Sustitución | 133.1 | 1200G-2USB-1
UCI | 2025-08-11 | 2025/14156 | Monitor Constantes Vitales | Cable intermedio cortado | Insanex | Sustitución | 219.98 | DS100A
UCI | 2025-07-14 | 2025/12739 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Pantalla Golpeada | Philips | Reparación | 379.34
H3B | 2025-08-16 | 2025/14258 | Electrocardiografo | Cable derivaciones a paciente cortado | Insanex | Sustitución | 95.83 | KM34P104
H3F | 2025-09-02 | 2025/15506 | Monitor Constantes Vitales | Lector codigo de barras roto | Insanex | Sustitución | 133.1 | 1200G-2USB-1
URG | 2025-09-01 | 2025/15304 | Monitor Constantes Vitales | Cable ECG roto | Insanex | Sustitución | 66.33 | CL58P5MDA
QUI | 2025-08-04 | 2025/13875 | Optica 30º 4 mm | No se ve bien | Ainatec | Reparación | 544.5
UCI | 2025-07-14 | 2025/12739 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Pantalla Golpeada Sustitución | Philips | Reparación | 1924.75
DIGP | 2025-09-10 | 2025/15780 | Monitor Constantes Vitales | Tarjeta electronica componentes sueltos | Medical Sorevan SL | Sustitución | 794.97 | M00407
UCI | 2025-09-11 | 2025/15816 | Monitor Constantes Vitales | Pieza fijación rota | Philips | Sustitución | 204.22
QUI | 2025-08-25 | 2025/14540 | Optica 0º | Visión borrosa | Ainatec | Reparación | 514.25
QUI | 2025-08-29 | 2025/15273 | Optica 30º 4 mm | No se ve bien | Ainatec | Reparación | 514.25
QUI | 2025-09-18 | 2025/16153 | Cable luz fria | No funciona | Insanex | Sustitución | 269.73 | 233-050-069-C
H2E | 2025-09-23 | 2025/16504 | Monitor Constantes Vitales | Manguera PNI extraviada | Insanex | Sustitución | 60.5 | WA-4500-34
DIGP | 2025-09-11 | 2025/15810 | Carro Endoscopia | Rueda mal | Olympus | Sustitución | 158.11 | K10004419
REH-CEP | 2025-09-19 | 2025/01284 | Bicicleta Ergonomica | Cargador roto | Prim | Sustitución | 125.15 | 46505-465302
UCI | 2025-09-30 | 2025/16996 | Monitor Constantes Vitales | Cable ECG 5 derivadas pinza rota | Insanex | Sustitución | 66.33 | CL58P5MDA
DIGP | 2025-09-30 | 2025/17144 | Monitor Constantes Vitales | Cable ECG 3 derivadas cable aplastado | Insanex | Sustitución | 240.1 | MP03411
QUI | 2025-10-03 | 2025/17268 | Cable luz fria | Conexión quemada y fibras cortadas | Insanex | Sustitución | 269.73 | 233-050-069-C
NRLP | 2025-10-06 | 2025/17552 | Modulo Amplificador EEG | Cable de transmisión cortado | Almevan | Sustitución | 955.9 | 085-477100
H3B | 2025-09-12 | 2025/15860 | Transmisor de Telemetría | Carcasas rotas. | GE | Sustitución | 1000.67 | SP-PCS-N3
OFT-CEP | 2025-10-07 | 2025/01366 | Lampara Hendidura | Espejo arañado | Oftalmica Bonet | Sustitución | 242 | 1200602S
UCI | 2025-09-05 | 2025/15623 | Grua Paciente | Pasador de seguridad | Hillrom | Sustitución | 89.35 | 31590011
ACL | 2025-10-03 | 2025/17327 | Centrifuga | Fijaciones tapa rota | Bonsailab | Sustitución | 264.89 | E4016
NEO | 2025-10-13 | 2025/17889 | Incubadora de Transporte | Cable intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
REH-CEP | 2025-10-07 | 2025/01367 | Equipo Magnetoterapia | Carcasas solenoides con rotura | Prim | Sustitución | 283.14 | M1050104 505753
NRLP | 2025-10-17 | 2025/18134 | Electromiografo | Cable conexión electrodo aguja cortado | Almevan | Sustitución | 129.7967 | X21001
QUI | 2025-10-02 | 2025/17249 | Optica 0º 4 mm | Filtración por humedad en punta distal | Ainatec | Reparación | 605
QUI | 2025-09-24 | 2025/16568 | Optica 30º 10 mm | Daños sistema optico | Ainatec | Reparación | 544.5
H2E | 2025-10-20 | 2025/18394 | Monitor Constantes Vitales | Carcasa frontal rota | Olea Medica | Sustitución | 82.28 | 105921
HDDO | 2025-10-21 | 2025/18812 | Monitor Constantes Vitales | Manguera PNI cortada | Insanex | Sustitución | 156.82 | MP00953
CAR-CEP | 2025-10-14 | 2025/01423 | Grabadora Holter | Cable ECG cortado | Insanex | Sustitución | 259.23 | 2104813-001
CAR-CEP | 2025-10-20 | 2025/01455 | Grabadora Holter | Cable ECG cortado | Insanex | Sustitución | 259.23 | 2104813-001
QUI | 2025-10-29 | 2025/19780 | Cable luz fria | Fibras cortadas | Insanex | Sustitución | 269.73 | 233-050-069-C
H3D | 2025-10-29 | 2025/19812 | Pesabebes | Cargador roto | Salvador Navarro | Sustitución | 94.43 | SC447
H2D | 2025-10-22 | 2025/19000 | Monitor Constantes Vitales | Sonda de temperatura rota | Insanex | Sustitución | 73.68 | 02893-000
H2D | 2025-10-22 | 2025/19000 | Monitor Constantes Vitales | Manguera PNI patillas conector rotas | Insanex | Sustitución | 60.5 | WA-4500-34
INV | 2025-10-03 | 2025/17371 | Cabina de Seguridad Biologica | Junta perforada | Telstar | Reparación | 2963.7861
CGDC | 2025-10-27 | 2025/19698 | Ecografo | Sonda transrectal dañada | Fujifilm | Sustitución | 18137.9 | 70100154883 EUP R54AW-33
UCI | 2025-10-23 | 2025/19488 | Monitor Constantes Vitales | Cable Intermedio SpO2 cortado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
DIGP | 2025-10-14 | 2025/17974 | Gastroscopio | Fuga endoscopio | Olympus | Reparación | 3314.94
H3C | 2025-11-07 | 2025/20326 | Pulsioximetro | Cable Intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
UCI | 2025-11-09 | 2025/20350 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Maguera PNI extraviada | Insanex | Sustitución | 63.53 | MSAP30BP1615
H3B | 2025-11-11 | 2025/20428 | Telemetría | Latiguillo ECG extraviado | Insanex | Sustitución | 99.1 | 422340 / CL34P6MT
UCI | 2025-11-18 | 2025/20721 | Monitor Constantes Vitales | Carcasa inferior rota | Philips | Sustitución | 203.45 | 453564107751
UCI | 2025-11-18 | 2025/20721 | Monitor Constantes Vitales | Portes | Philips | Sustitución | 24.2 | 1001
MIR | 2025-11-17 | 2025/20615 | Impedanciometro | Pantalla Partida | Bionet | Reparación | 734.12
ACI | 2025-11-18 | 2025/20689 | Monitor Constantes Vitales | Cable intermedio SpO2 funda rajada | Insanex | Sustitución | 314.09 | 3368433
QUI | 2025-10-20 | 2025/18206 | Optica 30º 10 mm | Sistema de lentes suelto y zafiro dañado | Ainatec | Reparación | 514.25
GINP | 2025-10-27 | 2025/19709 | Histeroscopio | Extremo distal y lentes internas dañadas | Ainatec | Reparación | 514.25
REH | 2025-11-28 | 2025/01632 | Bicicleta Ergonomica | Cargador conexión rota | Salvador Navarro | Sustitución | 66.31 | YKA-44
ORL | 2025-11-13 | 2025/20516 | Sistema de Cribado Auditivo | Cable ATA rajado | Palex | Sustitución | 1633.5 | 508101
UCI | 2025-11-28 | 2025/21097 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable intermedio ECG conexión partida | Insanex | Sustitución | 92.69 | CT58512P-N
UCI | 2025-11-28 | 2025/21098 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable Intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
UCI | 2025-12-03 | 2025/21263 | Monitor Transporte Ctes Vital. | Cable Intermedio SpO2 conector arrancado | Insanex | Sustitución | 89.3 | CP581724-8P
NRLC | 2025-12-10 | 2025/21507 | Sist. Electromiografia con Potenciales | Cable conexión potenciales evocados | Almevan | Sustitución | 441.408 | 9013C0312
MIC | 2025-11-11 | 2025/20433 | Microcentrifuga | Tapa dañada | Eppendorf | Sustitución | 95.44 | 549515003
UCI | 2025-12-05 | 2025/21378 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Cable monitorización presion arterial roto | Insanex | Sustitución | 254.22 | 989803199741
DIG | 2025-12-10 | 2025/21530 | Monitor Constantes Vitales | Latiguillo ECG cable pinza cortado | Insanex | Sustitución | 240.1 | MP03411
UCI | 2025-12-09 | 2025/21458 | Monitor Transporte Constantes Vitales | Cable ECG conexión partida | Insanex | Sustitución | 66.33 | CL58P5MDA
H3C | 2025-12-15 | 2025/21664 | Pulsioximetro | Cable intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
H3C | 2025-12-15 | 2025/21665 | Pulsioximetro | Cable intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
DIG | 2025-12-21 | 2025/21897 | Monitor Constantes Vitales | Sensor SpO2 conexión cortada | Insanex | Sustitución | 130.68 | DS100A
H3C | 2025-12-23 | 2025/21925 | Pulsioximetro | Cable intermedio SpO2 rajado | Insanex | Sustitución | 240.49 | 4073
[6 empty] | Total | 140310.746
[6 empty] | Reparaciones | 68636.9561
[6 empty] | Sustituciones | 71673.7899
140310.746