## -CRITERIOS VALORABLES-
8.2.1 Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:
Según el cumplimiento de cada uno de los ítems que se relacionan a continuación, se obtendrá la puntuación que se indica en cada columna.
Se sumarán las puntuaciones que cada licitador obtenga según la oferta presentada.
El licitador que obtenga la mayor puntuación después de sumar las obtenidas en cada uno de los ítems, obtendrá la puntuación de 50 (si hubiera un empate en puntuaciones máximas, todos obtendrían 50 puntos), la de menor puntuación 0 y el resto si hubiera más de dos licitadores, 25.
ORDEN | ITEM | LOTE | CARACTERÍSTICA | MÍNIMO:0 puntos | MEDIO: 5 puntos | ALTO: 10 puntos | EVIDENCIA APORTADA
1 | CONEXIÓN SIL. CRITERIOS AGRUPADOS | TODOS | Capacidad de recibir anulaciones/ampliaciones online antes de recibir la muestra en el LAS una determinación concreta (1 punto)/ capacidad de recibir anulaciones/ampliaciones online antes comenzar el test en una determinación concreta (1 punto)/ capacidad de recibir la reactivación de una técnica cancelada que se haya reactivado (1 punto)/ recepción capacidad de ampliar resultados en SIL desde al analizador (1 punto) / lote reactivo (1 punto)/ otros lotes (calibrador, control, etc.( 1 punto)/ valores fuera de rango resultado tipo texto >, <, etc. (1 punto)/ envío de alarmas del equipo/muestra (1 punto) / envío de controles internos de calidad identificados 2 puntos | Hasta 6 puntos | >6 puntos | Mejor puntuación
2 | EQUIPO | TODOS | Instrumentos con detección de problemas de muestra | Muestra corta | Muestra corta y coagulo | Otras opciones
3 | EQUIPO | TODOS | Carga y descarga continua de reactivos. | NO | Parada menor de 15 minutos en total | La mejor opción para nuestras necesidades
4 | FICHAS TECNICAS | TODOS | TEST: CUPLIMENTACIÓN FICHAS TÉCNICAS MODELO DE FICHA. Debe aportarse información de cada test completa según esquema adjunto. En el caso de determinados test se han fijado requerimientos exclusivos. (Ver tabla anexa trazabilidad-exigibles por test,). Se evaluara la mejor opción para cada test | INADECUADA (< 80 % DATOS) | ADECUADA (MAS DEL 80% DATOS) | La mejor opción para nuestras necesidades
5 | FICHAS TECNICAS | TODOS | CODIFICACIÓN DE TEST | NO | SÓLO UNO | CLC-GNC Y LOINC
6 | FICHAS TECNICAS | TODOS | FRECUENCIA DE CALIBRACION | PEOR OPCIÓN | OPCIONES INTERMEDIAS | La mejor opción para nuestras necesidades
7 | FICHAS TECNICAS | TODOS | PREPARACION DE REACTIVOS | PEOR OPCIÓN | OPCIONES INTERMEDIAS | La mejor opción para nuestras necesidades
8 | FICHAS | TODOS | INFORMACIÓN REMITIDA SOBRE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD | NO | Parcial | La mejor opción para nuestras necesidades
9 | GESTIÓN DEL PEDIDO | TODOS | Se valorará almacén de reactivos y componentes con garantía de entrega. En caso de incumplimiento, el coste se minimizara un 50% | < 10 días | <5 días laborables | <3 días laborables
10 | AMBIENTE | TODOS | Reactivos respetuosos con el medio ambiente y no clasificados como tóxicos o nocivos para el personal del laboratorio, especialmente ausencias de posibilidad de efectos cancerígenos y mutágenos irreversibles o con posibles afectaciones de la fertilidad y/o del feto, según la reglamentación de la CE | No cumple criterio | Cumple criterio | La mejor opción para nuestras necesidades
11 | MIDDLEWARE | TODOS | Se debe poder disponer de trazabilidad completa que permita conocer los datos referentes al procesamiento de la muestra y la información de cada reactivo, control, calibrador (lote, uso…) transmisibles al SIL. | Sólo datos | Más de un dato (lote, alarmas, etc) | La mejor opción
12 | QC | TODOS | Gestión de controles y calibradores: introducción de datos | Manual | Captura de datos a través de soporte electrónico o código de barras (sin tecleo de datos por el usuario) | La mejor opción para nuestras necesidades
13 | QC | TODOS | Gestión de controles envío automático de resultados al SIL | Datos | Datos y alarmas | Datos, alarmas y lote de reactivo
14 | REACTIVOS | TODOS | Almacenamiento de reactivos | Alguno requiere nevera o congelador antes de apertura | Temperatura ambiente | La mejor opción
15 | CONEXIÓN SIL | TODOS | Host query o compromiso de que esté operativo en un plazo de dos años desde adjudicación | No host query actual | Hostquery parcial | La mejor opción para nuestras necesidades
16 | EQUIPOS INMUNO-QUÍMICA | LOTE 1 | Velocidad módulo inmunoquímica por equipo | <= 300 test/hora | Entre 301 y 399 tests/hora | >399 tests/hora
17 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Velocidad módulo en tests fotométricos/hora(sin iones) | <= 1400 | Entre 1401 y 1799 | >= 1800
18 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Estabilidad módulo ISE (ELECTRODOS) | <= 4 meses | Entre 4 y 6 meses | >= 6 meses
19 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Tipo de baño de cubetas de reacción | Húmedo |  | Seco
20 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Cubetas de reacción permanentes en modulo fotométrico | NO |  | SI
21 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Lámpara del fotómetro con duración extendida (horas garantizadas por el fabricante) | < 500 horas | 500-900 horas | >900 horas
22 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Índices séricos con QC incluido | NO | INTERNO | EXTERNO
23 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Determinación de índices séricos (NIVELES) | <9 | 10 | La mejor opción
24 | EQUIPOS QUÍMICA | LOTE 1 | Sistemas abiertos El mayor número posible de canales abiertos | 2 POR EQUIPO | 5 POR EQUIPO | >5 POR EQUIPO
25 | FICHAS TECNICAS | LOTE 1 | Troponina de alta sensibilidad: Niveles de troponina de alta sensibilidad. Se basan en el porcentaje de pacientes de los que se obtiene un valor medible por debajo del percentil 99. | 2ª generación: 76-95% | 3ª generación: >95%. | La mejor opción para nuestras necesidades
26 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Sistema preanalítico puede ser ofertado dentro del LAS o como elemento independiente | Sólo aplica a test incluidos en el LAS | Aplica a test fuera de LAS | Aplica a todos los test del laboratorio
27 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Sistema preanalítico ofertado fuera del LAS que pueda ser utilizado como contingencia ante fallos del sistema | No | Si | La mejor opción para nuestras necesidades
28 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Velocidad de clasificación del sistema preanalítico | Hasta 400 tubos hora | De 401 a 1199 | >= a 1200 tubos/hora
29 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Sistema de Identificación de tubos por imagen frontal y cenital | No | Parcial | La mejor opción para nuestras necesidades
30 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Detección del volumen real disponible a través de la etiqueta | NO | SI EN ALGUNOS CASOS | La mejor opción
31 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Alicuotado (dentro o fuera del LAS, con más de un tipo de tubos) | 2 tipos de tubos | >2 admite distintos tipos de tubos | La mejor opción
32 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | El sistema preanalítico recibe información del SIL y del Middelware de manera que puede gestionar el contenedor aunque parte del proceso se realice en otros equipos | NO | SI | La mejor opción para nuestras necesidades
33 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Alicuotado: etiquetado de la alícuota | Un único tipo | Varios tipos | La mejor opción
34 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Alicuotado tamaño de la alícuota | Único | Definible por tubo | Inteligente (en función de las peticiones)
35 | PREANALÍTICA | LOTE 1 | Alicuotado Posibilidad de Archivo microtiter/microtubo | NO | SI | La mejor opción para nuestras necesidades
36 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Sistema de desechado automático de tubos | No | Si | La mejor opción para nuestras necesidades
37 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Centrifugación simultánea integrada en cadena con v>= 800 tubos/h con protocolo unificado y validado para BQ, INM y Coagulación | No | Si | La mejor opción para nuestras necesidades
38 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Recuperación de muestras del almacenador (condiciones estándar de trabajo) | >= 3 minutos | Entre 1,5 y 3 minutos | La mejor opción para nuestras necesidades
39 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Ruta directa a nevera almacenadora para almacenaje de muestras procesadas fuera del LAS | NO | SI | La mejor opción para nuestras necesidades
40 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Capacidad de recirculación desde áreas de buffer antes de introducir en nevera o tras recibir ampliaciones desde el LIS desde el output (sin módulos adicionales) | No | Si | La mejor opción para nuestras necesidades
41 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Gestión de tubos sin petición | Deja en zona de error | Hostquery y acción programable (perfil por defecto, almacenaje) | La mejor opción para nuestras necesidades
42 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 1 | Priorización de muestras por tipos en el LAS. | NO | Urgente rutina | La mejor opción para nuestras necesidades
43 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTE 3 | Lote 3 puede ofertarse en un analizador independiente del LAS | NO | Conectado al mismo LAS
44 | CALIDAD | LOTE 4 | Especificaciones de calidad analítica para la imprecisión según la variabilidad biológica: mínima para albúmina (2.3%) y deseable para el resto de fracciones, 5.7, 5.2, 5.1 y 7.3% para alfa1, alfa2, beta y gamma globulinas, respectivamente. | No documentado | Documentado | La mejor opción
45 | MIDDLEWARE | LOTE 4 | Sistema informático con mayor capacidad de almacenaje de datos. Se valoraran criterios de búsqueda | Hasta 20.000 registros | Más de 20.000 registros | La mejor opción
46 | MIDDLEWARE | LOTE 4 | Análisis de resultados mediante la superposición de proteinogramas que permita ver la evolución del paciente. | No tiene | Es posible | La mejor opción
47 | TÉCNICA | LOTE 4 | Detección de ciertos estados de heterocigosis de la α-1-antitripsina (desdoblamiento de la zona α-1) | No |  | Si
48 | EQUIPO | LOTE 5 | Velocidad de procesamiento. | Menor velocidad | Intermedio | La mejor opción
49 | EQUIPO | LOTE 5 | Posibilidad de usar sangre total o previamente hemolizada. | No | Si | La mejor opción
50 | EQUIPO | LOTE 5 | Posibilidad de ajuste automático de la tasa de dilución en anemias | No | Si | La mejor opción
51 | EQUIPO | LOTE 5 | Número de test por columna (teste realizables sin cambio de columna). Contrastados por el fabricante | Menor número de test ente los equipos presentados | Intermedio | La mejor opción
52 | EQUIPO | LOTE 5 | Posibilidad de uso para estudio de Hb anormales (talasemia) (Número estimado anual alrededor de 250 determinaciones) | No | Incluye opción de talasemias sin coste adicional | La mejor opción
53 | EQUIPO | LOTE 6 | Identificar las muestras con lector de código de barras | Si | Integrado en equipos | La mejor opción
54 | EQUIPO | LOTE 6 | Procesar distintos tipos de muestra: suero y orina. | Si pero en batch distintos (requiere calibración independiente) | proceso simultaneo sin cambios en el equipo | La mejor opción
55 | EQUIPO | LOTE 6 | Carrusel de Carga de muestras | Menos de 6 muestras | 7 o más muestras | La mejor opción
56 | EQUIPO | LOTE 6 | Calibración | Manual por batch | automática | La mejor opción
57 | EQUIPO | LOTE 6 | Velocidad de procesamiento | Mayor o igual a 5 minutos muestra | menos de 5 min muestra | La mejor opción
58 | EQUIPOS INMUNO-QUÍMICA | LOTES 1-2 | Aspiración única de muestra desde el transportador del LAS para todos los parámetros solicitados. | NO | > 75% parámetros | La mejor opción para nuestras necesidades
59 | PREANALÍTICA | LOTES 1-2 | Utilización de diferentes tipos de tubos en el LAS | NO | > 2 tipos | > 5 tipos
60 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTES 1-2 | Información del estado del trabajo (muestras y pruebas)con indicación del tiempo restante para finalizar cada prueba | NO | Datos | Datos a tiempo real con detalle de tiempos parciales Información del estado de las pruebas en curso en el equipo/sistema con actualización en tiempo real y envío de dicha información al SIL
61 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTES 1-2 | Capacidad de trabajar simultáneamente urgencias y rutina en tiempo real sin analizadores dedicados | No | Si | La mejor opción para nuestras necesidades
62 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTES 1-2 | Control del estado de los analizadores y de las pruebas activas en cada uno. Activación y desactivación en tiempo real, sin tener que reiniciar el LAS | NO | Control en tiempo real de pruebas activas en cada analizador | Control en tiempo real de pruebas activas en cada analizador con activación y desactivación de pruebas sin tener que parar/reiniciar el LAS. Posibilidad de diseño global de esquemas de trabajo (urgente, rutina, otros)
63 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTES 1-2 | Capacidad y accesibilidad a muestras del almacén del LAS | No accesible | Accesible y más de 10.000 tubos | La mejor opción para nuestras necesidades
64 | SISTEMA DE AUTOMATIZA-CIÓN (LAS) | LOTES 1-2 | Gestión global de pruebas en LAS-Analizadores, Reparto entre equipos y técnicas para el funcionamiento del servicio | No incluye la prueba de Ac antifactor intrínseco en los equipos conectados | Incluye todas las pruebas de lote 1 y 2 en la gestión del LAS | La mejor opción para nuestras necesidades
65 | EQUIPO | LOTES 1-2-3 | Número de posiciones para reactivos por cada módulo analítico (sin contar iones, índices séricos, o soluciones de lavado o control) | >18 posiciones | 19-49 posiciones | La mejor opción para nuestras necesidades
66 | QC | LOTES 1-2-3 | Gestión de controles cuando hay varios cartucho o petacas del mismo test activos en el analizador | No programable | Programable por criterio analizador con información al usuario. Indicar los analizadores si no es factible en todos | La mejor opción
67 | QC | LOTES 1-2-3 | Controles y calibradores on board tapados y refrigerados o atemperados. | NO | parcial | La mejor opción para nuestras necesidades

## MODELO DE FICHA
INFORMACIÓN ADICIONAL
· Deben aportarse evidencias. Son válidas las siguientes:
Documentación oficial de la empresa (no válidos documentos de marketing 'preparados "ad-hoc" para el concurso)
Publicaciones en revistas
Documentos firmados por clientes que tengan los mismos equipos
· Si se desconoce algun dato, dejarlo en blanco. Si no aplica poner N/A. El grado de cumplimentacion de las fichas se incluye en los criterios valorables.
DEBE RELLENARSE LA SIGUIENTE FICHA PARA TODOS LOS ANALITOS OFERTADOS. Una ficha por analito en la misma hoja excel o una hoja por analito, pero no modificar orden de la tabla ni combinar celdas.
dato | Nº ORDEN | EJEMPLO
1 | DESCRIPCIÓN
2 | Numero de orden en el PPT
3 | Codificación de la técnica CLC-GNC http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/gnc/
4 | Codificacion de la técnica por LOINC https://loinc.org/
5 | TECNOLOGIA/METODO-TECNICA | Fotometría/ Enzimática
6 | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN RECOMENDADA | 1 vez al mes
7 | MARCADO CE Cumplimiento de normativa de DIAGNOSTICO IN VITRO | adjuntar certificado
8 | TRAZABILIDAD DEL CALIBRADOR A MATERIAL DE CALIBRACIÓN INTERNACIONAL | CRM 470
9 | LINEALIDAD DE LA TECNICA: LIMITE DE DETECCION | 10 mg/dl
10 | LINEALIDAD DE LA TECNICA: RANGO DINAMICO VALOR INFERIOR | 25 mg/dl
11 | LINEALIDAD DE LA TECNICA: RANGO DINAMICO VALOR SUPERIOR | 500 mg/dl
12 | CARACTERISTICAS ESPECIALES | no VÁLIDO en liq biológicos
13 | REFERENCIA DE LA CASA COMERCIAL
14 | ¿Es necesaria preparación manual del reactivo? | no
15 | Nº DE DETERMINACIONES POR KIT | 400
16 | Nº DE DETERMINACIONES POR ENVASE A BORDO DEL ANALIZADOR | 100
17 | NUMERO DE REACTIVOS que deben estar simultáneamente en analizador | 1,2, etc
18 | CADUCIDAD DE REACTIVO UNA VEZ INTRODUCIDO EN EL ANALIZADOR | 1 semana
19 | NUMERO DE KITS OFERTADOS EN EL CONCURSO (indicar cantidad pero no precio) | 125
20 | tiempo de procesamiento estándar de la técnica | 35 min
21 | fuente de obtención de los valores de referencia | publicación
22 | adjuntar insert/IFU en pdf
23 | ANALIZADOR | Nombre y modelo del analizador
24 | Imprecisión máxima de la prueba: repetibilidad e intralaboratorio (interserie). Indicar fuente | % y %
25 | Inexactitud de la prueba frente al método de referencia Indicarf fuente y método de referencia | %
26 | Inexactitud de la prueba frente al método (conjunto de laboratorios que utilizan el mismo método) indicar fuente y grupo de comparacion | %
27 | si INMUNOENSAYO ¿Hay interferencia por biotina?
28 | OBSERVACIONES